# Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии

Содержание

4.	Артефакты в сканирующей зондовой микроскопии	4-1

4.1.	Теория	4-3

4.1.1.	Аппаратно-методические источники искажений	4-4

4.1.2.	Искажения, связанные с образцом	4-15

4.1.3.	Искажения, связанные с окружающей средой	4-16

4.2.	Задание	4-17

4.3.	Порядок выполнения лабораторной работы	4-17

4.4.	Контрольные вопросы	4-21

4.5.	Литература	4-21

Цель работы: Изучение источников артефактов в сканирующей зондовой микроскопии и способов их устранения.

Образец для исследования: калибровочная решетка TGQ1.

## Теория

Целью микроскопического исследования твердых тел, в том числе и методами сканирующей зондовой микроскопии, является получение увеличенного изображения поверхности. Идеальный микроскоп позволяет получать истинное изображение поверхности. Любое искажение, в результате которого получается изображение, отличающееся от истинной поверхности образца, является артефактом.

Все аналитические методы исследования содержат артефакты. Исторически, с развитием инструментальной техники и методик исследования, артефакты становились более понятными и минимизировались изменениями в конструкции оборудования, методологии или при интерпретации данных.

Сканирующая зондовая микроскопия (СЗМ) также не лишена артефактов. Если они непонятны, то исследователь не может правильно интерпретировать получаемые СЗМ-данные. Это приводит к множеству нежелательных последствий, таких как неспособность правильно оценивать работу прибора и неправильное использование результатов эксперимента. Если артефакты хорошо изучены и выявлена причина их появления, СЗМ-данные могут быть правильно интерпретированы, а полученная информация использована с уверенностью.

Существует много источников СЗМ-артефактов. Целью данной лабораторной работы является изучение источников артефактов на СЗМ-изображениях и их правильная интерпретация.

На сегодняшний день не существует строгой и полной классификации артефактов сканирующей зондовой микроскопии. Одним из способов классификации является деление их на следующие типы:

аппаратно-методические;

связанные с образцом;

связанные с окружающей средой.

### Аппаратно-методические источники искажений

К аппаратно-методическим источникам искажений относятся в частности искажения, вносимые зондом и сканером.

##### Искажения, вносимые зондом

Артефакты, связанные с зондом, возникают на СЗМ-изображении неизбежно. Однако знание геометрии зонда позволяет минимизировать это влияние при интерпретации полученных изображений.

###### Искажения, связанные с формой зонда

При отображении резких особенностей геометрия зонда очень важна. Зонд с большим радиусом начинает взаимодействовать с поверхностными особенностями типа ступеньки задолго до того, как центральная ось зонда достигает особенности. Это можно видеть на примере отображения ступеньки, показанном на Рис. 4-1. При этом, если кончик зонда имеет закругленную форму, профиль ступеньки также будет иметь cкругленный, а не острый край (Рис. 4-1, a).

Если используется зонд пирамидальной формы, будет казаться, что ступенька имеет угол, равный углу зонда (Рис. 4-1, б, в). Таким образом, для отображения этих особенностей, отношение сторон зонда является критичным. Зонды с большим отношением сторон будут вносить наименьшие искажения.

Рис. 4-1. Влияние формы зонда изображения особенностей типа ступенек

При отображении глубоких особенностей, типа канавок, форма зонда становится еще более важна. Дно этих особенностей может быть отображено только при использовании длинных и тонких зондов. Зонды с малыми отношениями сторон не будут достигать дна узких канавок (см. Рис. 4-2).

Рис. 4-2. Зонды с малым отношением сторон не достигают дна канавки (a). 
Эти особенности могут быть отображены только длинными и тонкими зондами (б)

При отображении малых выпуклостей на плоской поверхности (например, квантовых точек) заостренность используемого зонда влияет на ширину изображения. Как показано на Рис. 4-3, зонд с большим радиусом острия начинает взаимодействовать с особенностью задолго до того, как центральная ось зонда коснется образца. Изображение будет значительно шире, чем реальная выпуклость на поверхности образца. При этом высота будет измерена правильно, независимо от геометрии зонда. Зонды для такого типа образцов должны быть острыми, хотя они не обязательно должны быть длинными, как при отображении глубоких или резких особенностей.

Рис. 4-3. Влияние остроты зонда на ширину изображения 
мелких деталей на поверхности образца

Если зонд располагается под отличным от 90о углом к поверхности образца, получающееся изображение будет искаженным. При отображении особенности, которая имеет равные углы с каждой стороны, одна сторона будет казаться более крутой, чем другая (Рис. 4-4).

Рис. 4-4. Артефакты на изображении, вызванные углом между зондом и образцом
a – зонд расположен нормально к поверхности образца, 
b – зонд расположен под углом к нормали поверхности образца

###### Разрушение зонда

Иногда в процессе получения изображения твердых образцов или неосторожного обращения с зондом может происходить частичное разрушение зонда, приводящее, например, к раздвоению кончика зонда (Рис. 4-5). При использовании такого зонда на получающемся изображении будет наблюдаться сдвоенное изображение каждой особенности на поверхности образца, т.к. в получении изображения попеременно будут участвовать оба кончика.

Рис. 4-5. Раздвоенный кончик зонда будет удваивать отображаемые 
особенности на поверхности образца

###### Загрязнение зонда

Если кончик СЗМ зонда загрязнен, например, прилипшими осколками с поверхности образца, результирующее изображение будет изменяться, при этом, как правило, происходит размазывание отображаемых деталей. В некоторых случаях загрязнение может улучшать разрешение. Например, при отображении графита с помощью СТМ с атомным разрешением, зонд может подбирать графит с поверхности. Туннелирование электронов в этом случае происходит между атомами графита (углерода) на зонде и на поверхности образца.

###### Методы восстановления формы поверхности по ее СЗМ-изображению

При сканировании поверхностей с неровностями рельефа, сравнимыми с характерными размерами рабочей части зонда, наблюдаются искажениям в СЗМ-изображениях. Фактически СЗМ-изображения являются сверткой формы поверхности исследуемого образца и зонда, который используется для отображения поверхности.

Частично данную проблему позволяют решить методы восстановления СЗМ-изображений, основанные на компьютерной обработке СЗМ-данных с учетом конкретной формы зондов [Лит. 4-7, Лит. 4-8]. Наиболее эффективным методом восстановления поверхности является метод численной деконволюции, использующий форму зонда, получаемую экспериментально при сканировании тестовых (с хорошо известным рельефом поверхности) структур.

Для калибровки и определения формы рабочей части зондов используются специальные тестовые структуры с известными параметрами рельефа поверхности. Виды наиболее распространенных тестовых структур и их характерные изображения, полученные с помощью атомно-силового микроскопа представлены на Рис. 4-6 и Рис. 4-7. Калибровочная решетка в виде острых пиков (массив перевернутых АСМ-зондов) позволяет хорошо прописывать кончик зонда, в то время как прямоугольная решетка помогает восстановить форму боковой поверхности. Комбинируя результаты сканирования данных решеток, можно полностью восстанавливать форму рабочей части зондов.

Рис. 4-6. Электронно-микроскопическое (слева) 
и АСМ-изображение (справа) прямоугольной калибровочной решетки TGX1

Рис. 4-7. Электронно-микроскопическое изображения калибровочной решетки TGT1 
в виде массива острых пиков (слева) и АСМ-изображение одного пика (справа)

##### Искажения, вносимые сканером

Конструкции из пьезокерамик, обеспечивающие перемещение по трем координатам x, y (в латеральной плоскости образца) и z (по вертикали), называются сканерами. Существует несколько типов сканеров, наиболее распространенными из которых являются треногий и трубчатый (Рис. 4-1).

Рис. 4-1. Треногий сканер (а) движется при сканировании по дуге окружности в z-направлении. Трубчатый сканер (б) описывает сложную гиперболическую функцию. 
Эти эффекты приводят к изгибным искажениям на СЗМ изображениях

В треногом сканере перемещения по трем координатам обеспечивают расположенные ортогонально три независимые пьезокерамики (Рис. 4-1, а).

Трубчатые сканеры работают посредством изгиба полой пьезоэлектрической трубки в латеральной плоскости и удлинения или сжатия трубки по оси Z. Электроды, управляющие перемещениями трубки в X и Y направлениях, размещаются в виде четырех сегментов по наружной поверхности трубки 
(Рис. 4-1, б). Для изгиба трубки в направлении X, на +X керамику подается напряжение для удлинения одной из ее сторон. Тот же самый принцип используется для задания движения в направлении Y. Движение в Z направлении генерируется подачей напряжения на электрод в центре трубки.

Диапазон сжатия или растяжения трубки в Z направлении пропорционален длине трубки, в то время как изгиб в X и Y направлениях пропорционален квадрату длины. Как следствие, сканеру может не хватить диапазона перемещений в Z направлении, чтобы измерить элементы с большим перепадом высоты при сканировании большой площади, особенно если образец не выровнен точно перпендикулярно трубке.

В трубчатом сканере Z–пьезокерамика, и соответственно закрепленный на ее конце зонд, движется при сканировании по дуге окружности (поверхности второго порядка). Эта дуга определяется физическими размерами сканера и не меняется при изменении скорости сканирования. В результате изображение получается изогнутым, даже когда поверхность образца является плоской. Это искажение может быть удалено из полученного изображения с помощью программной коррекции второго порядка (Рис. 4-8).

Рис. 4-8. Вычитание плоскости второго порядка из СЗМ-изображения

Идеальная пьезоэлектрическая керамика деформируется линейно с приложенным напряжением, и при увеличении напряжения и при его уменьшении, как показано на Рис. 4-2. На практике, пьезоэлектрическая керамика не ведет себя в соответствии с линейной моделью.

Рис. 4-2. Смещение идеальной пьезокерамики с приложенным напряжением

Под нелинейными свойствами пьезокерамики следует понимать особенности зависимости между управляющим электрическим полем и деформацией пьезокерамического образца, а именно, нелинейность и неоднозначность этой зависимости. Обычно нелинейные свойства керамики разделяют на крип, гистерезис и собственно нелинейность. Также к нелинейным свойствам следует отнести нестабильность чувствительности пьезокерамики.

###### Нелинейность пьезокерамики

Реальная пьезокерамика деформируется нелинейно с приложенным напряжением 
(Рис. 4-3), т.е. удлинение является некоторой функцией от приложенного напряжения:

. 	 (1)

Нелинейность обусловлена увеличением пьезомодуля на 10(20 % с ростом приложенного напряжения.

Рис. 4-3. Нелинейность механической деформации пьезокерамики

В случае получения изображений малых участков поверхности, сравнимых с межатомными расстояниями, этот недостаток не так существенен: во-первых, неидеальность поведения невелика ввиду малости диапазона развертки, а во-вторых, большинство важных геометрических параметров, например длины связей, хорошо известны заранее из результатов измерений другими методами.

Однако при получении изображений более крупных объектов, например структур, изготовленных методами микротехнологии, нелинейные эффекты могут создавать значительные искажения. Нелинейность пьезокерамики приводит к тому, что объекты одинакового размера в начале и в конце сканируемого изображения будут иметь различные размеры (Рис. 4-4).

Рис. 4-4. АСМ-изображение решетки TGZ2 (период – 3 мкм), демонстрирующее нелинейность сканера по оси X. Размер поля по оси X – 100 мкм

###### Гистерезис

Это тип нелинейного поведения, при котором имеет место неоднозначная зависимость удлинения от направления изменения электрического напряжения 
(Рис. 4-5). Кроме того, из-за гистерезиса керамика может не достигать своей начальной длины после одинакового изменения электрического напряжения в одну и в другую сторону.

Рис. 4-5. Гистерезис пьезокерамики

Ширина петли гистерезиса для сканера по данной оси зависит от амплитуды управляющего напряжения и толщины стенок соответствующей пьезотрубки. Обычными являются значения 15 – 20 % от диапазона сканера.

Гистерезис СЗМ-сканера приводит к сдвигу областей сканирования (и, соответственно, СЗМ-изображений), получаемых при прямом и обратном перемещениях. Поэтому, для исключения искажений СЗМ-изображений поверхности образца, связанных с гистерезисом, следует проводить измерения только при прямом или только при обратном ходе сканера.

На Рис. 4-6 приведен пример проявления нелинейности и гистерезиса сканера по оси X.

Рис. 4-6. АСМ-изображение решетки TGZ2 (период – 3  мкм), демонстрирующее нелинейность и гистерезис сканера по оси X. Размер поля по оси X – 100 мкм. 
Слева – изображение, полученное на прямом ходе; 
справа – изображение, полученное на обратном ходе

Рассмотрим основные свойства петли гистерезиса пьезосканера. Предполагается, что на сканер подается периодическое управляющее напряжение треугольной формы.

а.	Симметричность. На Рис. 4-7 изображены две петли гистерезиса (AnCmA и AnBlA) пьезосканера для разных амплитуд управляющего напряжения. Ветви AnC и CmA получаются друг из друга симметрией относительно центра отрезка AC, который, таким образом является центром симметрии всей петли. Аналогичное утверждение верно для меньшей петли AnBlA и центра отрезка AB.

б.	Сохранение формы при изменении амплитуды управляющего напряжения. При одинаковой скорости изменения управляющего напряжения ветвь AnB меньшей петли совпадает с начальным участком ветви AnC большей петли (как на Рис. 4-7).

в.	Сохранение формы при изменении постоянной составляющей управляющего напряжения. Форма петли гистерезиса не зависит от постоянной составляющей управляющего напряжения. На Рис. 4-8 изображена петля гистерезиса 1 для максимальной амплитуды управляющего напряжения. В зависимости от способа подачи напряжения, сканер может оказаться в любой точке (U,X) внутри этой петли. Петли 2,3 и 4 получены при одинаковой амплитуде, но разных постоянных составляющих управляющего напряжения. Эти петли одинаковые, форма их ветвей приблизительно совпадает с начальным участком нижней ветви петли 1.

| Рис. 4-7. Зависимость положения сканера от величины и направления изменения приложенного напряжения | Рис. 4-8. Петли гистерезиса при разных постоянных составляющих напряжения |
| --- | --- |

г.	Слабая зависимость формы петли гистерезиса от скорости. При уменьшении скорости изменения управляющего напряжения амплитуда движений сканера увеличивается. При этом в достаточно широком интервале значений скорости можно считать, что для петли гистерезиса просто меняется масштаб по оси перемещений.

###### Ползучесть (крип)

Крип пьезокерамики (creep – ползучесть) проявляется в медленном дрейфе в направлении последних предшествующих перемещений или замедленном во времени механическом смещении после быстрого изменения напряжения. После приложения ступеньки напряжения может наблюдаться также продолжение смещения в виде, изображенном на Рис. 4-10 (дребезг пьезокерамики).

| Рис. 4-9. Реакция сканера на скачок управляющего напряжения по оси X | Рис. 4-10. Ползучесть и дребезг пьезокерамики |
| --- | --- |

Ползучесть пьезокерамики проявляется в искажении начального участка скана при больших площадях и скоростях сканирования, т.е. когда напряжение, приложенное к пьезоматериалу, изменяется достаточно быстро. Ползучесть также приводит к сдвигу особенности на СЗМ-изображении в повторных сканах. Влияние ползучести уменьшается при уменьшении скорости сканирования, а также после «тренировки» сканера. На практике, заметив искажения на СЗМ-изображении, связанные с ползучестью, следует через некоторое время остановить сканирование и повторить его заново. После такой «тренировки» искажения на СЗМ-изображении, проявляющиеся, например, в виде загиба вертикальных линий, на повторном кадре, как правило, уменьшаются. Понятно, что ползучесть проявляется при резком смещении сканера в требуемую начальную точку сканирования, поэтому в алгоритмах управления сканером исключают резкие скачки управляющего напряжения и вводят временные задержки, учитывающие ползучесть.

| а) реальный профиль | б) измеренный профиль |
| --- | --- |

Рис. 4-11. Влияние крипа по Z-направлению сканирования 
на форму измеренного профиля ступеньки

###### Нелинейная коррекция в плоскости XY

Для устранения искажений, связанных с пьезокерамикой, используется нелинейная коррекция движения сканера.

На Рис. 4-12 показано движение сканера с выключенной и включенной программной нелинейной коррекцией по оси X. Из этого рисунка можно понять, как устроен алгоритм коррекции. Сначала на сканер подается напряжение треугольной формы (Рис. 4-12, а), каким-нибудь образом измеряется его положение (например, по тестовой решетке). В результате определяется связь положения по данной оси с управляющим напряжением X(U). Далее, пользуясь обратной зависимостью U(X) можно рассчитать развертку напряжения, такую, чтобы движение по оси X было линейным (Рис. 4-12, б).

Свойства б – г петли гистерезиса (см. стр. 4-11) позволяют использовать зависимость U(X) для любых размеров и положений сканируемой области, а также для разных скоростей сканирования.

| a. Движение сканера по оси X при подаче управляющего напряжения треугольной формы | б. Движение сканера по оси X при использовании программной нелинейной коррекции |
| --- | --- |

Рис. 4-12. Нелинейная коррекция

Нелинейная коррекция дает хорошие результаты при выполнении следующих условий:

движение сканера периодическое во времени;

между крайними точками траектории движение монотонное.

Эти условия всегда выполняются для оси быстрого сканирования. Если размер поля по медленной оси сравним с полным диапазоном сканера по этой оси, программная нелинейная коррекция удовлетворительно работает и для медленного направления. Если же область сканирования мала, для устранения искажений по медленной оси может возникнуть необходимость в повторном сканировании.

Программная коррекция сканирования позволяет достигнуть остаточной нелинейности, меньшей 1 %. Обычно, для направления быстрого сканирования остаточная нелинейность составляет около 0,3 %; для медленного – 0,5 %.

###### Влияние гистерезиса и нелинейности на измерения по Z

Движение сканера по оси Z определяется рельефом образца: в общем случае это непериодические, немонотонные перемещения с большими перепадами в скорости. Поэтому алгоритм нелинейной коррекции, использующийся для X и Y направлений, по Z малоэффективен. Таким образом, при регистрации рельефа образца по напряжению, подаваемому на Z-секцию сканера, наблюдаются искажения, вызванные и крипом, и гистерезисом, и нелинейностью пьезокерамики.

Нелинейность пьезокерамики приводит к тому, что для измерения высоты какого-либо объекта требуется предварительно откалибровать прибор по тестовой решетке с высотой, близкой к высоте этого объекта. Если эта предварительная калибровка не выполнялась, погрешность в определении высоты может составлять десятки процентов.

###### Методы линеаризации характеристик сканеров

Существует несколько способов коррекции нелинейности и других искажений, вызванных свойствами пьезокерамики, в сканирующих зондовых микроскопах.

Наиболее надежный, но и наиболее дорогостоящий, подход к решению этой проблемы заключается в прямом измерении мгновенного положения сканера и коррекции нелинейности в реальном времени посредством цепи обратной связи. В качестве датчиков перемещения могут использоваться емкостные или тензодатчики, фотодетекторы или оптические интерферометры. В СЗМ НАНОЭДЮКАТОР II используются емкостные датчики перемещения.

При использовании емкостных датчиков [Лит. 4-4] две пластины конденсатора располагаются на сканере и на фиксированном расстоянии вблизи сканера. При движении сканера определяется изменение емкости между этими двумя пластинами, обусловленное изменением площади контакта, и соответствующее смещение сканера.

Второй, более простой, способ заключается в использовании нелинейных напряжений возбуждения пьезокерамики, так чтобы результирующее смещение сканера было приблизительно линейным. Для этого сканер должен быть предварительно откалиброван, т.е. найдена функция зависимости смещения от приложенного напряжения. Калибровка сканера осуществляется с использованием образцов с периодическими структурами заранее известных размеров (калибровочных решеток).

### Искажения, связанные с образцом

К искажениям, вносимым образцом можно отнести такие, как: загрязнение поверхности; проявление адгезионных сил («липкая» поверхность); слабое закрепление объектов исследования на подложке. Кроме того, при недостаточно жестком креплении зонда или образца (например, при креплении образца на скотч) возникает неконтролируемое взаимное перемещение зонда и образца – механический дрейф. Следует отметить, что отличить механический дрейф от термодрейфа достаточно сложно.

Еще одни вид искажений, вызванных образцом, возникает в случае сканирования образцом. При этом на геометрические размеры получаемого изображения в плоскости XY влияет высота расположения измеряемой поверхности образца над поверхностью предметного столика.

C увеличением толщины образца, при одинаковом смещении пьезотрубки сканера, увеличивается расстояние, на которое образец смещается в плоскости XY относительно зонда (Рис. 4-13). Таким образом, размер изображения также увеличивается.

Для корректировки этого вида искажений в калибровочных параметрах сканера следует учитывать толщину образца.

Рис. 4-13. Увеличение размера изображения 
при увеличении толщины образца

### Искажения, связанные с окружающей средой

Среди источников искажений, связанных с окружающей средой, можно отметить следующие:

Низкочастотные вибрации;

Акустические шумы;

Воздушные потоки;

Градиенты температуры;

Температурная нестационарность;

Электромагнитные помехи.

Случайные изменения температуры, всегда существующие в лаборатории, приводят к изменению длины элементов конструкции и относительному смещению зонда и образца – термодрейфу. Например, при изменении температуры на ΔТ=1 ºС, пьезотрубка длиной =20 мм с коэффициентом линейного температурного расширения (=2×10-6 К-1, изменит свою длину на Δl=β.l.ΔT= 40 Å.

Плавный температурный дрейф вдоль координаты Z в процессе сканирования приводит к наклону плоскости образца на СЗМ-изображении. Изменение же линейных размеров вдоль координат X и Y, приводящее к взаимному сдвигу зонда и образца в плоскости образца, вызывает изменение масштабов изображения.

## Задание

1.	Определение зависимости поля сканирования от толщины образца.

2.	Исследование дрейфа.

3.	Исследование ползучести.

## Порядок выполнения лабораторной работы

##### Задание 1. Определение зависимости поля сканирования от толщины образца

1.	Установите образец (калибровочную решетку TGQ1) на предметный столик сканера. Направление периодичности решетки должно совпадать с одной из осей сканирования (X, Y). При установке калибровочной решетки следует иметь ввиду, что полосы решетки параллельны надписи NT-MDT.

Рис. 4-14. Калибровочная решетка установлена на предметный столик сканера

2.	Установите измерительную головку. Проверьте, что обратная связь по XY включена ().

3.	Найдите АЧХ зондового датчика и установите рабочую частоту генератора (окно Резонанс).

4.	Откройте окно подвода. Осуществите предварительный подвод образца к зонду до появления отражения зонда на поверхности образца. Включите обратную связь (). Подведите образец к зонду при следующих параметрах: Раб.точка ~ 8 нА, Усиление ~1.

5.	На дополнительной панели окна сканирования (открывается кнопкой ) задайте значение высоты образца равным 0.5 мм (толщина калибровочной решетки вместе с подложкой).

Рис. 4-15. Задание высоты образца и выбор направления сканирования

6.	В поле Направление выберите вариант сканирования таким образом, чтобы направление быстрого сканирования совпадало с направлением периодичности решетки. Желательно, чтобы точка начала сканирования располагалась в левом нижнем углу обрасти сканирования.

7.	Установите размер области сканирования равным 65×65 мкм. Полученное сканированное изображение должно содержать не менее 20 периодов решетки.

8.	Запустите сканирования кнопкой Пуск. По окончании сканирования данные сохраняются в главном окне программы. Имена фреймов не уникальны, поэтому для удобства идентификации фрейм рекомендуется переименовать.

9.	Отключите обратную связь. Отведите образец от зонда. Снимите измерительную головку. Снимите образец.

10.	Измерьте толщину магнитного держателя образца. Поставьте калибровочную решетку на магнитный держатель. Держатель с образцом установите на предметный столик сканера.

Рис. 4-16. Образец установлен на магнитный держатель

11.	Не меняя значение заданной в программе толщины образца, заново отсканируйте образец по той же области сканирования.

12.	С помощью программы Scan Viewer измерьте расстояние, соответствующее 20 периодам решетки в первом и втором случаях. Объясните разницу.

13.	Оцените радиус сканирования.

14.	Сохраните данные, полученные для образца установленного непосредственно на предметный столик сканера, и для образца, установленного на магнитный держатель.

##### Задание 2. Исследование дрейфа

1. 	На изображении, полученном в первом задании, выберите участок размером 5×5 мкм на котором видна какая-либо характерная особенность. По сдвигу этой особенности в дальнейшем можно будет определить величину дрейфа.

2.	Просканируйте выбранный участок. Сохраните полученное изображение и зафиксируйте время, когда оно получено.

3.	Включите возможность циклического сканирования, установив флажок Циклическое сохр. на дополнительной панели окна сканирования (Рис. 4-17). В этом случае будут сохраняться все фреймы, полученные при циклическом сканировании.

Рис. 4-17. Включена функция циклического сканирования 
с возможностью сохранения каждого из полученных фреймов

4.	Запустите сканирование кнопкой Пуск.

5.	Включите циклическое сканирование кнопкой .

6.	Отсканируйте одну и ту же область 10 раз. Фиксируйте время окончания сканирования каждого скана.

7.	Остановите сканирование кнопкой Стоп.

8.	Сравнивая координаты одного и того же места на образце, по полученным данным постройте графики дрейфа по осям X, Y.

9.	Определите скорость взаимного дрейфа зонда и образца по осям X и Y (нм/с).

##### Задание 3. Исследование ползучести пьезокерамики

1.	Отсканируйте область размером 10×10 мкм, расположенную в центре полной области сканирования.

3.	Нажмите кнопку , чтобы отобразить полное поле сканирования. Зеленым перекрестьем показано положение зонда относительно образца. Возможность перемещения перекрестья активируется при нажатии кнопки .

4.	Захватите перекрестье мышью и переместите на 30–35 мкм в любую сторону в направлении оси быстрого сканирования. Перемещение перекрестья отражает реальное перемещение сканера в данном направлении. Подождите 3–5 минут.

5.	Переместите перекрестье в исходную точку и сразу же запустите сканирование той же области кнопкой Пуск.

6.	Отключите обратную связь по XY ().

|  | ВНИМАНИЕ! Отключение/включение обратной связи по X,Y производится только при выключенной обратной связи по Z (). |
| --- | --- |

7.	Отсканируйте ту же область без использования датчиков перемещения. При сканировании без датчиков, в начале сканирования должен наблюдаться характерный изгиб, возникающий из-за эффекта ползучести пьезокерамики. Отсканируйте тот же участок несколько раз, до тех пор, пока результаты сканирования не станут воспроизводиться с минимальными искажениями. Как правило, достаточно 3 сканов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для наблюдения эффекта ползучести удобно использовать функцию циклического сканирования.

8.	Захватите перекрестье мышью и переместите на 30–35 мкм в любую сторону в направлении оси быстрого сканирования. Подождите 3–5 минут.

9.	Переместите перекрестье в исходную точку и сразу же запустите сканирование той же области кнопкой Пуск.

10.	Сохраните полученные данные.

11.	Сравните изображения, полученные с использованием датчиков перемещения и без них.

## Контрольные вопросы

1.	Какие виды искажений изображения вносят зонды?

2.	Какие виды сканеров Вы знаете? Назовите виды искажений, вносимые сканерами в СЗМ-изображение.

3.	Как проявляются искажения, связанные с нелинейностью пьезокерамики, крипом.

4.	Как проявляются искажения, обусловленные гистерезисом? Какие свойства петли гистерезиса вы знаете?

## Литература

Лит. 4-1. 	А.А. Ерофеев, С.В. Бойцов, Т.А. Поплевкин. Пьезокерамические микроманипуляторы для сканирующего туннельного микроскопа. Электронная промышленность, 1991, № 3, стр. 54.

Лит. 4-2. 	А.П. Володин, А.Е. Панич. Применение пьезокерамических материалов ПКР в низкотемпературных сканирующих туннельных микроскопах. Приборы и техника эксперимента, 1989, № 5, с. 188.

Лит. 4-3. 	R.C. Barrett, C.F. Quate. Optical Scan-Correction System Applied to Atomic Force Microscopy. Rev. Sci. Instrum. 62(6), 1393 (1991). Имеется перевод на русский язык: Р. Барретт, К. Куэйт. Оптическая система коррекции растра для атомно-силового микроскопа. Приборы для научных исследований, 1991, № 6, с. 3.

Лит. 4-4. 	J.E. Griffith, G.L. Miller, C.A. Green. A Scanning Tunneling Microscope with a Capacitance- Based Position Monitor. J. Vac. Sci. Technot. B 8(6), 2023 (1990).

Лит. 4-5. 	Mizutani et. Al. A Piezoelectric-Drive Table and its Applications to Microgrinding of Ceramic Materials. Precision Engineering. 12(4), 219 (1990).

Лит. 4-6. 	В.Л. Миронов. Основы сканирующей зондовой микроскопии. Учебное пособие для студентов старших курсов высших учебных заведений. ИФМ РАН – г. Н. Новгород, 2004 г. – 110 с.

Лит. 4-7. 	P.M. Williams, K.M. Shakesheff et al. – Blind reconstruction of scanning probe image data. // J. Vac. Sci. Technol. B 14 (2) p. 1557-1562 (1996).

Лит. 4-8. 	А.А. Бухараев, Н.В. Бердунов, Д.В. Овчинников, К.М. Салихов – ССМ метрология микро- и наноструктур. // Микроэлектроника, т. 26, № 3, с. 163 -175 (1997).

# Text boxes

a

b